ANEXO B

(COMPULSÓRIO)

FORMATO DE RELATÓRIO DE ENSAIO PARA A APROVAÇÃO DE MODELO

C.1 INTRODUÇÃO

C.1.1 O objetivo deste documento é prover um formato padrão para a apresentação dos resultados dos ensaios obtidos ao se avaliar uma célula de carga em conformidade com os procedimentos de ensaio descritos neste Regulamento.

Segundo a Recomendação Internacional R 60 da OIML, o uso deste formato de relatório de ensaio é compulsório.

C.1.2 Alguns dos ensaios podem ter que ser repetidos várias vezes e relatados usando várias folhas idênticas; portanto, as páginas do relatório devem ser numeradas no espaço fornecido no topo de cada página, complementado pela indicação do número total de páginas.

C.2PROCEDIMENTOS DE CÁLCULO

C.2.1 No ensaio e na avaliação de células de carga para aprovação de modelo, reconhece-se que a aparelhagem e as práticas de ensaio usadas pelos laboratórios serão diferentes. A OIML R 60 permite estas variações e ainda provê um método para ensaiar, anotar e calcular os resultados que são imediatamente compreensíveis por outras partes conhecedoras revendo os dados.

A fim de atingir esta facilidade de comparação é necessário que aquelas pessoas que efetuam os ensaios usem um sistema comum para anotar dados e calcular resultados.

Assim, é essencial que os procedimentos de cálculo abaixo sejam acompanhados e seguidos à risca na conclusão deste relatório de ensaio. (DUVIDAS PARA SEREM TIRADAS PELOS ESPECIALISTAS DO PARAGRAFO ACIMA)

C.2.2 Erros das células de carga (EL)

C.2.2.1 Completar a Tabela D.1 (pág.11) para cada temperatura de ensaio, calcular as médias e anotar na coluna do lado direito da Tabela D.1. Quando forem necessárias mais de cinco séries, usar uma outra folha e renumerar as séries 1, 2 e 3 para 4 e 5, etc.

C.2.2.2. Determinar o fator f. Este fator é o número de unidades indicadas por valor de divisão de verificação (v) e é usado para converter todas “as unidades indicadas” para “v” , e é determinado a partir das médias dos dados dos ensaios das cargas crescentes, no nesaio inicial, a temperatura nominal de 200 C.

C.2.2.3. Se uma carga de ensaio correspondente a 75% da faixa de medição para a célula de carga sob ensaio ( isto é, 2250 divisões para uma célula de carga com 3000 divisões, que é Dmín mais 75% da diferença entre Dmáx e Dmín ) não for incluída nas células de ensaio usadas na Tabela D.1, interpolar entre os valores superior e inferior adjacentes das médias de todas as três séries de ensaio e anotar na Tabela D.2.(Ver 5.2.2) (ver o item 4.7.4.2 deste Regulamento).

C.2.2.4. Calcular a diferença entre a indicação média nas séries de ensaio de carga crescente em 75% da diferença entre Dmáx e Dmín , e dividir o resultado (até 5 algarismos significativos) pelo número de valores de divisão de verificação (75%n) para aquela carga para obter o fator (f) e anotar nas tabelas que seguem.

f = [indicação em 75% de (Dmáx - Dmín) - indicação em Dmín] / (0,75 . n)

C.2.2.5. Dar entrada nos valores das indicações médias dos ensaios nas temperaturas que seguem o ensaio inicial em uma temperatura nominal de 200 C, na Tabela D.2. Ao anotar estes dados, registrar uma indicação “sem carga de ensaio” como “0”. Isto pode exigir a subtração de “sem indicação de carga” da “indicação de carga de ensaio”, de modo que a 1a entrada na coluna é “0”. Estes “0s" foram pré-impressos no formulário para esclarecer que uma condição de carga estática é anotada como “0”. (DUVIDAS PARA SEREM TIRADAS PELOS ESPECIALISTAS DO PARAGRAFO ACIMA)

C.2.2.6. Calcular a indicação de referência convertendo a carga líquida de ensaio em unidades de massa para “v” unidades, multiplicando pelo fator de conversão f para cada carga de ensaio e anotando na 2a coluna na Tabela D.2.

Ri = [(carga de ensaio - Dmín) / (Dmáx - Dmín)] . n . f

f = unidades / v

C.2.2.7 Na Tabela D.2, calcular a diferença entre a indicação média do ensaio e a indicação da referência para cada carga de ensaio, em cada temperatura de ensaio, e dividir pelo f para obter o erro ,EL ,para cada carga de ensaio em termos de v.

EL= (indicação média do ensaio - indicação de referência) / f

C.2.2.8. Comparar EL com o erro máximo admissível correspondente ema para cada carga de ensaio.

C.2.3 Erro de repetitividade (ER)

C.2.3.1. Baseado nos dados apurados em D.1, dar entradas destas indicações dos ensaios na Tabela D.3.

C.2.3.2. Calcular a diferença máxima entre as indicações do ensaio no formulário D.1 e dividir por f para obter o erro de repetitividade em termos de v.

ER = (indicação máxima - indicação mínima) / f.

C.2.3.3. Comparar ER com o valor absoluto do ema correspondente para cada carga de ensaio.

C.2.4 Efeitos da temperatura sobre o sinal de saída da carga morta mínima -MDLO (CM)

C.2.4.1. Dar entrada, na Tabela D.4, da indicação média para a carga mínima inicial de ensaio,Dmin, para cada temperatura de ensaio da Tabela D.1.

C.2.4.2. Calcular a diferença entre as indicações médias dos ensaios para cada temperatura em seqüência, e dividir por f para obter a variação em termos de "v".

CM = (indicação em T2 - indicação em T1 ) / f.

C.2.4.3. Dividir CM por (T2 - T1 ) e multiplicar o resultado por 5 classes B,C e D ou por 2 para classe A. Para determinar a variação em "v" por 50 C para as Classes B, C e D ou 20 C para a Classe A.

C.2.4.4. Multiplicar [(Dmáx - Dmín) / n] / vmín para o resultado final pelo número de vmín por 50 C para as Classes B, C e D ou 20 C para a Classe A. Este resultado não deve exceder PLC

PLC≤ [(Dmáx - Dmín) / n] / vmín

C.2.4.5. Este resultado não deve exceder 0,7.

C.2.5 Fluência e retorno do sinal de saída da carga morta mínima - (DR)

CC = fluência, expresso em termos do valor de divisão de verificação, v

CDR = DR, expresso em termos do valor de divisão de verificação, v

C.2.5.1 A partir das indicações dos ensaios registrados na Tabela D.5, calcular a maior diferença entre a indicação inicial obtida na carga de ensaio após o período de estabilização e qualquer indicação obtida durante o período de ensaio de 30 minutos e dividir por f (f deve ser recalculado se Dmáx ou Dmín  para  este ensaio diferirem daqueles no ensaio de carga usando o procedimento do parágrafo 2 do procedimento do Erro da Célula de Carga C.2.2) para obter o erro de fluência em termos de "v".

CC = (indicação - indicação inicial) / f.

C.2.5.2 CC  não deve exceder 0,7 vezes do valor absoluto do ema para a carga de ensaio.

C.2.5.3. Calcular a diferença entre as indicações do ensaio obtidas em 20 min e 30 min após a aplicação da carga inicial e dividir por f para obter o erro de fluência, CC (30 - 20) ,em termos de" v".

CC (30 - 20) = (indicação do ensaio em 30 min - indicação do ensaio em 20 min)/f

C.2.5.4. CC (30 - 20) não deve exceder 0,15 vezes do valor absoluto do mpe para a carga de ensaio.

C.2.5.5. Calcular a diferença entre a indicação do ensaio na carga mínima antes e após o ensaio de fluência e dividir por f para obter o erro de retorno do sinal de saída na carga morta mínima em termos de "v".

CDR = [(indicação na carga mínima)2 – (indicação na carga mínima)1]/f

C.2.5.6. Se o tempo especificado de acordo com a Tabela 6 tenha sido satisfeito, o valor de CDR não deve exceder 0,5 v. Se o tempo real estiver entre 100 % e 150%, então CDR não deve exceder 0,5 (1- (x-1)) em unidades de "v", onde x = tempo real / tempo especificado.

C.2.5.7Calcular o valor do retorno da saída da carga morta mínima DR como segue:

DR=(Emax X C DR)/ nmax

C.2.5.8. O valor de DR não deve exceder 0,5 v, expresso em unidades de massa.

C.2.5.9. O erro máximo admissível (ema) (para creep) deve ser determinado a partir da Tabela 5 usando o fator pLC = 0,7. (ver 5.3.1.1)

C.2.6 Efeitos da pressão barométrica  (CP)

C.2.6.1. A partir das indicações dos ensaios registradas na Tabela C.6, calcular a diferença entre as indicações para cada pressão e dividir por f para obter a variação,Cp, em termos de "v".

CP = (indicação P2 - indicação P1)/f

C.2.6.2. Dividir por (P2 - P1) para determinar a variação em "v" por kPa.

C.2.6.3. Multiplicar o resultado por [(Dmáx - Dmín)/n]vmín em termos de massa (conforme especificação do fabricante) para obter o resultado em termos de vmín / kPa.

C.2.6.4. O resultado não deve exceder 1.

C.2.7 Efeitos da umidade*2 (CH ou sem marcação)

C.2.7.1. A partir das indicações dos ensaios anotadas na Tabela D.7, calcular a diferença entre as indicações iniciais para a carga mínima antes e após o ensaio de calor úmido e dividir por f (f deve ser recalculado se Dmácx ou Dmín para este ensaio diferirem daqueles no ensaio da carga,C.2.2) para obter a variação ,CHmín, em termos de "v".

CHmín = (indicação na carga mínimaapós - indicação na carga mínimaantes )/f

C.2.7.2. CHmín não deve exceder 0,04 nmax.

C.2.7.3. Calcular as indicações médias em Dmín e Dmáx (ver 5.5.3.1 e A.4.5.5) para o número exigido de indicações dos ensaios, antes e após o ensaio de calor úmido. Subtrair a indicação de Dmín média da indicação Dmáx média para cada ensaio e depois calcular a diferença entre os resultados antes e após o ensaio do calor úmido. Dividir a diferença por f para obter a variação, CHmáx, em termos de "v".

CHmáx = [(indicação em Dmáx - indicação em Dmín)após - (indicação em Dmáx - indicação em Dmín)antes]/f.

C.2.7.4. CHmáx não deve exceder 1 v.

*2 - Este ensaio pode não ser necessário se a célula de carga estiver marcada com NH ou SH.

C.2.8 Efeitos da umidade*3 (SH)

Registrar os erros do ensaio da carga nas diferentes condições de temperatura e de umidade usando os formulários D.1, em seguida, indicar os resultados na Tabela D.8 utilizando o procedimento contido em C.2.2, acima, de uma maneira similar àquela usada para a preparação da Tabela D.2.

B.3 Ensaios adicionais para as células de carga equipadas com partes eletrônicas

Tempo de aquecimento

- Inserir os dados no Formulário D.11.

- A amplitude da faixa nominal é o resultado da subtração da indicação na carga mínima, Dmin, da indicação na carga máxima, Dmax.

- Variação é a diferença entre a amplitude da faixa nominal e a amplitude da faixa nominal da série inicial.

Variação da tensão de alimentação

- Registrar os dados no formulário D.12.

- Executar os ensaios de carga e anotar os resultados utilizando os formulários D.12.

- Calcular as indicações de referência de acordo com os procedimentos de cálculo dos Erros da Célula de Carga C.2.2.

- Resumir os resultados utilizando o formulário D.12.

Reduções da tensão de alimentação para períodos breves

- Dar entrada dos dados no formulário D.13.

- Calcular a diferença

((Indicação com perturbação – Indicação sem perturbação – (em unidades)/ fator f

- Indicar os resultados no formulário D.13.

B.3.4 Transiente

- Dar entrada dos dados nos formulários D.14.1 e D.14.2.

- Calcular a diferença que é: (indicação em unidades - indicação sem perturbação em unidades) / fator f

- Indicar os dados no formulários D.14.1 e D.14.2.

B.3.5 Descarga eletrostática

1. Dar entrada dos dados nos formulários D.15.1 e D.15.2.

2.Calcular a diferença que é: (indicação em unidades - indicação sem perturbação em unidades) / fator f

3.Indicar os resultados nos formulários D.15.1 e D.15.2.

4.Fornecer as informações dos pontos de ensaio no formulário D.15.3.

B.3.6 Susceptibilidade eletromagnética

1.  Dar entrada dos dados no formulário D.16.1.

- Calcular a diferença que é: (indicação em unidades - indicação sem perturbação em unidades) / fator f

- Indicar os resultados no formulário D.16.1.

- Fornecer as informações dos pontos de ensaio no formulário D.16.2.

B.3.7 Ensaio de estabilidade da amplitude da faixa nominal

- Registrar os dados nos formulários D.17.1.1

- Calcular as médias e anotar nos formulários D.17.1.1

- Resumir os resultados no formulário D.17.2

B.4 Notas Gerais

- B.4.1 A hora absoluta (não relativa) deve ser registrada.

B.4.2 Os cálculos feitos não incluem a aplicação do item 5.2.1 da R 60. Para assegurar que estas exigências sejam satisfeitas, os cálculos devem ser realizados usando-se valores de n mais baixos do que o nmáx especificado.

B.4.3 Deve ser suficiente realizar os cálculos com:

n = nmáx - 500  e  n = n máx - 1000 (desde que 500 < n).

4. A execução desta verificação não deve ser difícil, pois os cálculos devem, com toda probabilidade, ser automatizados.

B.4.4 Verificar que vmín  ≤ v  e  vmín  ≤ (Dmáx - Dmín)/n.

B.4.5 Verificar os cálculos não somente em nmáx mas também: (aplicando-se o item 5.2.1) da R 60):

nmáx−500nmáx−1000

B.4.6 Indicar o resultado na parte do Resumo de Ensaio do relatório de ensaio.

B.4.7 O laboratório de ensaio pode anexar gráficos ou diagramas que representem os resultados de ensaio nas páginas seguintes deste relatório.

B.4.8.

B.4.8 Os dados individuais de ensaios devem ser registrados com dois algarismos significativos à direita da sinal decimal e reportado em valores de divisão de verificação da célula de carga "v".

(Copiar Tabelas B1 e B2)

ATÉ AQUI (23/11/11