REGULAMENTO TÉCNICO METROLÓGICO PARA CÉLULAS DE CARGA

- Objetivo e campo de aplicação

Este regulamento técnico metrológico estabelece as características metrológicas e os procedimentos de avaliação de células de carga usadas na medição estática de massa, para instrumentos regulamentados.

# 3. Unidade de medida

A unidade de medição de massa deve ser expressa em gramas (g), quilogramas (kg) e toneladas (t).

# 4. Requisitos metrológicos

4.1

Classificação

As células de carga devem classificadas de acordo o número máximo de divisões de verificação em quatro classes de exatidão cujas designações, conforme definido na Tabela 1:

Tabela 1 	Classificação das células de carga

|  | Classe A | Classe B | Classe C | Classe D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Limite inferior | 50 000 | 5 000 | 5 00 | 100 |
| Limite superior | Ilimitado | 100 000 | 10 000 | 1 000 |

- 4.2 Valor de divisão de verificação (vmín)

O valor de divisão de verificação da célula de carga (vmín) deve ser especificada.

  - Classificações suplementares

    - As células de carga também devem ser classificadas pelo tipo de carga aplicada.

  - Apresentação das características metrológicas

    - Classe de exatidão

- As classes de exatidão devem ser identificadas com os caractéres que as representam.

    - Número máximo de divisões de verificação

O número máximo de divisões de verificação da célula de carga deve ser apresentado, dividido por mil, junto ao símbolo da classe de exatidão

    - Tipo de carga aplicada

A designação da carga aplicada deve ser especificada conforme a tabela XX:

TabelaXX – Tipo (sentido) de aplicação de carga

| ## Tração |   |
| --- | --- |
| Compressão |   |
| (cisalhamento ou torção) |  ou  |
| Universal |   |

    - Temperatura de trabalho

Os limites especiais de temperatura de trabalho devem ser especificados em graus Celsius (C).

4.2.5  Símbolo de humidade

- As células de carga devem receber a inscrição específica sobre humidade, conforme procedimentos de ensaio (Anexo).

4.3 Inscrições Obrigatórias

4.3.1 Obrigatórias em todos os casos.

- nome  e marca comercial do fabricante;

b)  designação do fabricante do modelo da célula de carga;

c) número de serie e ano de fabricação;

d)  carga morta mínima, Emin, carga máxima, Emax, limite de carga de segurança, Elim. ;

e)  valor de divisão de verificação da célula de carga, vmin;

- outras condições pertinentes devem ser observadas para se obter um desempenho especificado;  o valor do fator de distribuição, pLC, se não é igual a  0,7.

4.6.6.2  Informação adicional para instrumentos múltiplas faixas e intervalo multiplo

A informação requerida em 4.6.2 a 4.6.6.1, a sequinte informação pode ser opcionalmente especificada:

g)  para um instrumento de pesagem   ,vmin relativo, Y, quando Y = Emax / vmin (ver 2.3.14) quando aplicável;

h) para um intrumento de pesagem   ,dr relativo, z, sendo z =emax / (2 x dr) (ver 2.3.13) e o valor de dr (ver 2.3.9) e que seja o erro de retorno de zero dentro do máximo admissível de acordo com 5.3.2 (quando aplicável).

4.6.7 Classificações padrões devem ser usadas.

| ## Símbolo de classificação | ## Descrição |
| --- | --- |
| C2 | Classe C, 2 000 divisões |
| C3 5/35 | Classe C, 3 000 intervalos, compressão, + 5C a + 35C |
| C2 NH | Classe C, 2 000 intervalos, não deve ser submetida a ensaio de umidade |

    - Classificações Múltiplas

Nas células de carga que possuem  diferentes tipos de carga, as classes e demais inscrições devem ser apresetadas separadamente. devem ser.

    - Classificações múltiplas

| ## Símbolo de classificação | ## Descrição |
| --- | --- |
| C2  C1,5  | Classe C, 2 000 intervalos, VIGA Classe C, 1 500 intervalos, VIGA |
| C1  -5/30  C3  -5/30  | Classe C, 1 000 intervalos, compressão, -5C a + 30C Classe C, 3 000 intervalos, tensão -5C a + 30C |

	 

  - Apresentação da Informação

4.7.1        Marcas mínimas para a célula de carga

A sequinte quantidade mínima de informação, requerida em 4.6.1, deve ser marcada en cada célula de carga:

a)      nome e marca comercial registrada do fabricante;

b)      designação do fabricante ou modelo de célula de carga;

c)      número de serie;

d)      capacidad máxima, Emax.

4.7.2        Informação requerida e não marcada na célula de carga

A informação requerida em 4.6.1, se não está marcada sobre a célula de carga, então deve estar no documento adjunto fornecido pelo fabricante, incluindo a informação requerida no subitem 4.7.1.

5. Erros máximos admissíveis (ema)

5.1 Os erros máximos admissíveis para cada classe de exatidão para cada classe de exatidão

5.1.1 Aprovação de modelo e exame preliminar de modulo

Os erros máximos admissíveis (ver 2.4.9) na aprovação de modelo e exame preliminar de modulo devem ser os valores derivados usando-se as expressões contidos na coluna esquerda da Tabela 2. O fator pLC deve ser escolhido pelo fabricante e deve estar na faixa de 0,3 a 0,8 ((0,3≤pLC≤0,8)

O valor de pLC deve aparecer no Certificado do Mercosul, se o valor não for igual a 0,7. Se o fator pLC não for especificado no certificado, então assume-se o valor 0,7.

Os erros máximos admissíveis da célula de carga podem ser positivos ou negativos e se aplicam às cargas crescentes e decrescentes.

Os limites de erro devido ao efeito da não linearidade, histerese e temperatura sobre a sensibilidade dentro de certas faixas de temperatura, especificados em 5.1.1.1 e 5.1.1.2 . Erros adicionais, não incluídos acima, são tratados separadamente.

Tabela 5 – Erros máximos admissíveis (ema) na aprovação de modelo e verificação inicial

| Erros máximos admissíveis | ## Carga , m |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Classe A | Classe B | Classe C | Classe D |
| PLC x 0,5 v | 0  m  50 000 v | 0  m  5 000 v | 0  m  500 v | 0  m  50 v |
| PLC x 1,0 v | 50 000 v  m  200 000 v | 5 000 v  m  20 000 v | 500 v  m  2 000 v | 50 v  m  200 v |
| PLC x 1,5 v | 200 000 v  m | 20 000 v  m  100 000 v | 2 000 v  m  10 000 v | 200 v  m  1 000 v |

  - Regras relativas à determinação de erros

    - Condições

Os limites de erro devem se aplicar a todas as faixas de medição da célula de carga, satisfazendo as seguintes condições:

n≤nmáxv≥vmín

    - Limites de erros

Os limites de erro devem se referir os limites de erros definidos em 2. e 5.1, que está referenciado àquela linha reta que passa pela saída da carga mínima e pela saída da célula de carga para uma carga igual a 75% da faixa de medição tomada na carga crescente a 20C. Durante a aprovação de modelo, isto baseia-se no ensaio inicial da carga a 20C. Ver C2.2

    - Leituras iniciais

Durante a execução dos ensaios, a leitura inicial deve ser tomada num intervalo de tempo após o início de uma aplicação ou retirada de uma carga, a que se aplicar, segundo a Tabela 6.

## Tabela 6 – Tempos de estabilização para carregamento e descarregamento da carga

| ## Variação na carga |  | Tempo (s) |
| --- | --- | --- |
| ## Maior do que | ## Até e incluindo | 10 20 30 40 50 60 |
| 0 kg 10 kg 100 kg 1000 kg 10 000 kg 100 000 kg | 10 kg 100 kg 1000 kg 10 000 kg 100 000 kg |  |

      - Tempos de carregamento ou descarregamento

Os tempos de carregamento ou descarregamento devem ser aproximadamente metade do tempo especificado. O tempo restante deve ser utilizado para a estabilização. Os ensaios devem ser efetuados sob condições constantes. O tempo deve ser registrado no relatório de ensaio em termos de unidades absolutas, não relativas.

      - Tempos de carregamento e descarregamento impraticáveis

Quando os tempos de carregamento ou descarregamento não puderem ser atingidos, deve se aplicar o seguinte:

- no caso de um ensaio de retorno mínimo do sinal de saída na carga morta Retorno de saída para a carga morta mínima (DR), o tempo pode ser aumentado desde 100% até um limite de 150% do tempo especificado, contanto que a variação permitida do resultado seja proporcionalmente reduzida de 100% para 50% da diferença permitida entre a leitura inicial da saída da carga mínima durante o carregamento e a leitura antes do carregamento , e)

- em outros casos, os tempos reais devem ser registrados no relatório de ensaio.

  - Variação admissível de resultados

    - Fluência

Com uma carga máxima constante, Dmax, de 90% a 100% de Emax da capacidade máxima da célula de carga aplicada à célula de carga, a diferença entre a leitura inicial e qualquer leitura obtida durante os próximos trinta minutos não devem exceder 0,7 vezes o valor absoluto do erro máximo admissível para a carga aplicada. A diferença entre a leitura obtida em 20 minutos e a leitura obtida em 30 minutos não deve exceder 0,15 vezes o valor absoluto do erro máximo admissível.

5.2 Erro máximo admissível para fluência (Corregir la numeración)

Independentemente do valor atual do fator pLC, para esta exigência em relação à fluência, o erro máximo admissível deve ser determinado a partir da Tabela 2, usando o fator pLC = 0,7.

5.3 Retorno mínimo do sinal de saída da carga morta Retorno de saída para a carga morta mínima (DR)

A diferença entre a leitura inicial da saída de carga mínima após o retorno à carga mínima e a leitura para a mesma carga anterior à aplicação de uma carga de 90% a 100% da capacidade máxima da célula de carga, que foi aplicada durante 30 minutos, não deve exceder metade do valor da menor divisão de verificação da célula de carga (0,5v).

5.4 Erro de repetitividade

A diferença máxima entre os resultados de cinco (5) aplicações de carga idênticas para as classes A e B e os resultados de três (3) aplicações de cargas idênticas para as classes C e D não devem ser maiores do que o valor absoluto do erro máximo admissível para aquela carga.

  - Grandezas de influencia

    - Temperatura

5.5.1.1 Limites de temperatura

Excluindo-se os efeitos da temperatura sobre a saída da carga morta mínima, a célula de carga deve operar dentro dos limites de erro especificados em 4.7 na faixa de temperatura de - 10C a + 40C, a não ser que seja especificado de outro modo como em 5.1.1.2.

5.5.1.2 Limites especiais

Para limites particulares de temperatura de trabalho especificados, as células de carga devem satisfazer, dentro daquelas faixas, as condições definidas em 5.1.1.

Estas faixas devem ser, pelo menos, iguais a:

5C para as células de carga da classe A

15C para as células de carga da classe B

30C para as células de carga das classes C e D

      - Efeitos da temperatura sobre a saída da carga morta mínima

A saída da carga morta mínima da célula de carga na faixa de temperatura, como especificado em 5.1.1.1 ou 5.1.1.2, não deve variar mais do que o fator pLC vezes o valor de divisão mínimo de verificação da célula de carga (vmín) para qualquer variação na temperatura ambiente de:

2C para as células de carga da classe A

5C para as células de carga das classes B, C e D

A saída da carga mínima deve ser tomada após a estabilização térmica da célula de carga a temperatura ambiente.(ver Anexo A, A.2.2.6)

    - Pressão barométrica

A saída da célula de carga não deve variar de uma quantidade maior do que o valor de divisão mínimo de verificação da célula de carga (vmín) para uma variação na pressão barométrica de 1 kPa dentro da faixa de 95 kPa a 105 kPa.

    - Umidade

Quando uma célula de carga estiver marcada com o símbolo NH, ela não deve ser submetida ao ensaio de umidade, como especificado em A.4.5 ou A.4.6.

Quando uma célula de carga estiver marcada com o símbolo SH, ela deve ser submetida ao ensaio de umidade, como especificado em A.4.5.

Quando uma célula de carga estiver marcada com o símbolo CH ou não estiver marcada, ela deve ser submetida ao ensaio de umidade, como especificado em A.4.6.

5.5.3.1 Erro devido à umidade (aplicável às células de carga marcadas CH ou sem símbolo de marcação de ensaio de umidade e não se aplica às células de carga marcadas NH ou SH).

A diferença entre a leitura inicial da saída de carga mínima e a leitura para a mesma carga obtida após a execução do ensaio de umidade, de acordo com A.4.5 do Anexo A, não deve ser maior do que 4% da diferença entre a saída na capacidade máxima da célula de carga e carga morta mínima da célula de carga.

A diferença entre a média dos três valores de saída na carga máxima para células de carga de classes de exatidão C e D, e cinco valores de saída para células de carga das classes de exatidão A e B, (corrigidas para a saída da carga mínima) obtidos antes da execução do ensaio de umidade de acordo com A.4.5 do Anexo A e média dos três valores de saída para células de carga de classes de exatidão C e D e cinco valores de saída de células de carga para classes de exatidão a e B obtidos para a mesma carga máxima (corrigidas para a saída de carga mínima) após a execução do ensaio de umidade, não deve ser maior do que o valor da menor divisão de verificação da célula de carga (1v).

5.5.3.2 Erro devido à umidade (aplicável às células de carga marcadas SH)

Uma célula de carga deve satisfazer o erro máximo admissível aplicável durante a execução do ensaio de umidade, conforme especificação em A.4.6.

  - Padrões de medição

A incerteza expandida U (para um fator de abrangência k = 2) para a combinação do sistema gerador de carga e do indicador (usado para observar a saída da célula de carga) deve ser menor do que 1/3 vezes os erros máximos admissíveis da célula de carga sob ensaio.

6. Exigências para as células de carga equipadas com partes eletrônicas

Exigências gerais

Além das outras exigências deste RTM, uma célula de carga equipada com partes eletrônicas deve satisfazer as seguintes exigências, exceto o fator pLC = 1 substituído pelo fator pLC que é aplicado às outras exigências.

6.1 Falhas

Deve-se projetar e fabricar uma célula de carga equipada com partes eletrônicas, de tal maneira que quando submetida a perturbações elétricas:

- Não ocorram falhas significativas, ou;

- Falhas significativas sejam detectadas e sofram ações corretivas. Mensagens de falhas significativas não devem ser confundidas com outras mensagens apresentadas.

Uma falha menor do que ou igual ao valor de divisão de verificação da célula de carga (v) é admitida, independentemente do valor do erro na saída.

6.2 Atuando sobre as falhas significativas

Quando uma falha significativa for detectada, a célula de carga deve ser tornada automaticamente ineficaz ou deve ser emitida automaticamente saída de detecção de falha e deve continuar até que o instante em que o usuário aja ou a falha desapareça.

6.3 Requisitos funcionais

6.3.2 Tempo de aquecimento

Durante o tempo de aquecimento de uma célula de carga equipada com partes eletrônicas, não deve haver transmissão de resultados de medição.

6.3.3 Fonte de potência conectada a rede elétrica(AC)

Uma célula de carga equipada com partes eletrônicas, operada por meio de rede elétrica, deve atender os requisitos metrológicos se a rede elétrica:

- varia a tensão de – 15% a + 10% da tensão da fonte, especificada pelo fabricante, ou,

- varia a freqüência de – 2% a + 2% da freqüência, especificada pelo fabricante, se a alimentação AC for usada.

6.3.4 Fonte de Bateria (DC)

Uma célula de carga equipada com partes eletrônicas alimentada por uma bateria deve continuar a funcionar corretamente ou não deve prover um resultado de medição, sempre que a tensão estiver abaixo do valor especificado pelo fabricante.

6.3.5 Perturbações

Quando uma célula de carga equipada com partes eletrônica estiver sujeita às perturbações especificadas em 4.10.1, a diferença entre a saída da célula de carga devido a uma perturbação e a saída da célula de carga sem a perturbação (erro intrínseco da célula de carga) não deve exceder o intervalo de verificação da célula de carga (v) ou a célula de carga deve detectar e reagir a uma falha significativa.

6.3.6 Requisitos de estabilidade - Span

Uma célula de carga equipada com partes eletrônicas deve ser submetida ao ensaio de estabilidade do SPAN especificado em 6.4.1. e A 4.7.8. A variação do span da célula de carga não deve exceder metade do intervalo de verificação da célula(0,5v) de carga ou metade do valor absoluto do erro máximo admissível (0,5 ema) para a carga de ensaio aplicada, no caso a que for maior.

6.4 Ensaios adicionais

6.4.1 Ensaios de desempenho e estabilidade

Uma célula de carga equipada com partes eletrônicas deve passar nos ensaios de desempenho e estabilidade de acordo com A.4.7 do Anexo A deste RTM.

Tabela 7 – Ensaios de desempenho e estabilidade para uma célula de carga equipada com partes eletrônicas

| ## Ensaio | Procedimento de ensaio do Anexo A | ### Característica sob ensaio |
| --- | --- | --- |
| #### Tempo de aquecimento | A.4.7.2 | Fator de influência |
| Variação da tensão de alimentação | A.4.7.3 | Fator de influência |
| Redução da alimentação para intervalos curtos | A.4.7.4 | Perturbação |
| Transientes | A.4.7.5 | Perturbação |
| Descarga eletrostática | A.4.7.6 | Perturbação |
| Susceptibilidade eletromagnética | A.4.7.7 | Perturbação |
| Estabilidade do SPAN | f | Fator de influência |

Se a célula de carga estiver equipada com uma interface que permita o acoplamento da célula de carga a um equipamento externo, todas as funções que são ativadas ou inicializadas através de uma interface devem operar de maneira correta.

7. Controle Metrológico

## O controle legal dos instrumentos consiste nas seguintes etapas:

## a) Aprovação de modelo;

## b) Verificação inicial;

## 7.1  Aprobación de Modelo.

7.1.1 Obligatoriedad de aprobación de modelo (de Módulo).

Toda celda de carga utilizada en la medición estática de masa, para instrumentos reglamentados sólo puede ser colocada en el mercado o utilizada, si está conforme a un modelo presentado por su fabricante o su representante, que haya sido objeto de una decisión de aprobación, después de haber sido verificado que este modelo satisface las prescripciones de este Reglamento, por el Órgano Metrológico Competente.

7.1.2 Solicitud de aprobación de modelo (de Módulo).

La solicitud de aprobación de modelo se efectuará conforme lo establecido en el ANEXO II - INSTRUCCIONES GENERALES SOBRE LAS OPERACIONES DEL CONTROL METROLOGICO de la Resolución MERCOSUR/GMC N° 51/97, o aquella que la sustituya.

7.2 Verificación inicial (o primitiva) de Módulo.

La Verificación Inicial de las celdas de cargas alcanzadas por el presente reglamento será efectuada por el fabricante mediante una Declaración de conformidad con el modelo aprobado conforme se indica a continuación.

7.2.1 Declaración de conformidad con el modelo (de Módulo).

La declaración de conformidad con el modelo es la parte de un procedimiento de evaluación de la conformidad mediante el cual el fabricante cumple las obligaciones que se determinan a continuación, y garantiza y declara que las celdas de carga alcanzadas por la misma son conformes al modelo aprobado.

7.2.2 Fabricación.

El fabricante deberá operar bajo un sistema aprobado de gestión de la calidad de la fabricación, de inspección del producto acabado y de la comprobación de la celda de carga con arreglo a lo establecido en el punto 7.2.3 y estará sujeto a supervisión con arreglo a lo establecido en el punto 7.2.5.

7.2.3 Sistema de gestión de la calidad y su evaluación.

7.2.3.1 El fabricante presentará una solicitud de evaluación de su sistema de gestión de la calidad ante la Autoridad de Aplicación del Estado Parte donde se comercializará o utilizará la celda de carga.

La solicitud incluirá:

- la documentación relativa al sistema de gestión de la calidad;

- la documentación técnica del modelo aprobado y copia del Certificado de Aprobación de Modelo;

- Si el fabricante produce celdas de carga cuyo destino es diferente al objeto del presente reglamento deberá señalarlo, identificando claramente cuales son los modelos que poseen otro uso, y cual será el medio que permita su clara diferenciación.

7.2.3.2 El sistema de gestión de la calidad garantizará la conformidad de las celdas de cargas con el modelo descripto en el Certificado de Aprobación de Modelo.

Todos los elementos normativos, requisitos y disposiciones adoptados por el fabricante se documentarán de manera sistemática y ordenada en forma de disposiciones, procedimientos e instrucciones por escrito. Esta documentación del sistema de gestión de la calidad deberá permitir una interpretación coherente de los programas, planes, manuales y registros de la calidad.

Incluirá en particular una descripción adecuada de:

- los objetivos de calidad y la estructura organizativa, las responsabilidades y las competencias de la dirección en cuanto a la calidad del producto, documentación que demuestre la independencia del responsable de calidad respecto del responsable de producción;

- las técnicas de fabricación, control de calidad y garantía de calidad, y los procesos y las actuaciones sistemáticas que se utilizarán;

- los exámenes y ensayos que se llevarán a cabo antes, durante y después de la fabricación, la frecuencia de los mismos;

- los documentos relativos a la gestión de la calidad, tales como informes de inspección y datos sobre los ensayos, datos de calibración, informes de calificación del personal implicado, etc.;

- los medios para supervisar la consecución de la calidad del producto que se requiere y el funcionamiento eficaz del sistema de gestión de la calidad. Auditorias Internas;

- Si el fabricante produce celdas de carga cuyo destino es diferente al objeto del presente reglamento deberá poseer un sistema administrativo y contable que permita el seguimiento diferenciado de las mismas respecto a las que poseen aprobación de modelo.

- 7.2.3.3 La Autoridad de Aplicación del Estado Parte evaluará el sistema de gestión de la calidad para determinar si satisface los requisitos mencionados en los puntos 7.2.3.1 y 7.2.3.2, pudiendo para ello realizar las auditorias técnicas y/o administrativas con organismos notificados conforme el punto 6 del ANEXO II - INSTRUCCIONES GENERALES SOBRE LAS OPERACIONES DEL CONTROL METROLOGICO de la Resolución MERCOSUR/GMC N° 51/97, o aquella que la sustituya.

- El procedimiento de evaluación incluirá una visita de inspección a los locales de fabricación, donde se verificarán la realización de los ensayos pertinentes para la emisión de la Declaración de Conformidad, donde se evaluara la capacidad humana y material para el desarrollo adecuado de los mismos y la trazabilidad de los patrones de trabajo a los patrones nacionales, para los instrumentos no reglamentados y la condición legal para los instrumentos de medición reglamentados.

- 7.2.4 Autorización para emitir la Declaración de Conformidad.

- Como resultado de la evaluación del sistema de gestión de calidad, la Autoridad de Aplicación del Estado Parte, en el caso de ser positiva, emitirá un documento donde se autoriza al fabricante auditado a emitir la Declaración de Conformidad, determinando el alcance de la misma.

- 7.2.5 Supervisión al fabricante.

- 7.2.5.1 La finalidad de la supervisión es asegurarse de que el fabricante cumple debidamente las obligaciones derivadas del sistema de gestión de la calidad aprobado, como asimismo tomar muestras de la producción, listas para su despacho, para efectuar la corroboración del cumplimiento del presente Reglamento.

- 7.2.5.2 A los efectos de la inspección, el fabricante permitirá a los organismos notificados la entrada a los lugares de fabricación, de inspección, de ensayos y de almacenamiento, y le proporcionará toda la información necesaria, en especial:

- - la documentación del sistema de gestión de calidad;

- - la documentación técnica que dio lugar a la aprobación de modelo (de Módulo) de las celdas de carga bajo fabricación;

- - los documentos relativos a la gestión de la calidad, tales como informes de inspección y datos de los ensayos, datos de calibración, certificados de los patrones reglamentados, informes de calificación del personal implicado, informes de auditorias internas, etc.

- - permitirá la extracción de muestras en el deposito para los ensayos de corroboración del cumplimiento del presente Reglamento.

- 7.2.5.3 El organismo notificado realizará periódicamente auditorias para asegurarse de que el fabricante mantiene y aplica el sistema de gestión de calidad, con una frecuencia mínima de una vez al año. El organismo proporcionará un informe de la auditoria al fabricante, y a la Autoridad de Aplicación del Estado Parte, para que ésta emita los documentos que acrediten la continuidad del fabricante en su capacidad de emitir la Declaración de Conformidad.

- En las auditorias, además del análisis de la documentación relativa al funcionamiento del sistema de gestión de la calidad y a la documentación administrativa relativa al destino de las celdas de carga, deben ser sometidos a los ensayos de verificación inicial (primitiva) de Módulo, un número adecuado de celdas de carga de la línea de producción.

- 7.2.5.4 Independientemente de las auditorias citadas en el punto precedente, el organismo notificado tomará al menos XX (XX) muestras de la producción normal, en forma aleatoria, en el depósito de expedición (donde ya se hubieran efectuado los ensayos de verificación primitiva para poder efectuar la declaración de conformidad), con una frecuencia bimestral. Los informes de ensayo resultantes serán remitidos a la Autoridad de Aplicación del Estado Parte. Para poder mantener la capacidad del fabricante para Declarar la Conformidad deberán resultar aceptados los resultados de los ensayos.

- 7.2.5.5 En caso de no dar favorable el resultado de los ensayos a las muestras extraídas aleatoriamente o de no superar las auditorias previstas en el punto 7.2.5.3, el fabricante deberá presentar un plan de adecuación de su sistema de gestión de la calidad, que en caso de ser aceptado por la autoridad de aplicación del Estado Parte, previo informe del Organismo notificado, será auditado en todas sus etapas.

- Mientras ello ocurra, los lotes de producción de cada modelo de celda de carga, serán evaluados tomando muestras al azar de acuerdo al tamaño de dicho lote, sometiendo a dichas muestras a un ensayo de verificación inicial (o primitiva) de Módulo, que podrá ser realizado por el Organismo notificado en la planta del fabricante o en sus laboratorios, e informado a la Autoridad de Aplicación del Estado Parte, la cual extenderá en caso de corresponder un certificado de verificación.

7.1 Ensaios

Os procedimentos de ensaios a serem executados na apreciação técnica de modelo estão estabelecidos no Anexo A.

7.2 Seleção de células de carga dentro de uma família

Quando uma família composta de um ou mais grupos de células de carga de várias capacidades e características for (forem) apresentado (s) para aprovação de modelo, as provisões a seguir devem ser aplicadas.

7.2.1 Numero de células de carga a serem aprovadas

A seleção de células de carga a serem ensaiadas deve ser tal que o número de células de carga a serem ensaiadas seja minimizado.

7.2.1 Características que deben cumplir las celdas de carga para pertenecer a una familia:

Para que distintas celdas de carga formen parte de una familia deben cumplir lo siguiente.

- Tener una misma forma geométrica interna.

- Estar construidas con la misma aleación de material.

- Ser aplicables al mismo tipo de carga, ver tabla 2.

- Ser clasificadas para el mismo tipo de ensayo de humedad, según 5.5.3.

- Ser o bien todas equipadas con electrónica o ninguna.

7.2.1 Células de carga de mesma capacidade em diferentes grupos

Com células de carga da mesma capacidade pertencentes a diferentes grupos, a aprovação da célula de carga com as melhores características metrológicas implica na aprovação das células de carga com características inferiores. Quando houver possibilidade de escolha, as células de carga com as melhores características metrológicas devem ser escolhidas para ensaiar.

7.2.4 Células de carga com uma capacidade incluída na faixa das capacidades ensaiadas

Células de carga com uma capacidade situada entre as capacidades ensaiadas, bem como aquelas acima da maior capacidade ensaiada, mas inferior a cinco (5) vezes a maior capacidade ensaiada, devem ser aprovadas.

7.2.4 Células de carga com menor capacidade

Para qualquer grupo, a célula de carga com a menor capacidade no grupo deve ser sempre selecionada para ensaio, a menos que a capacidade caia dentro da faixa de capacidades permitidas de células de carga selecionadas tendo características metrológicas melhores.

7.2.5 Razão entre a maior e a menor capacidade

Quando a razão entre a célula de carga com a maior capacidade em uma família e a célula de carga com capacidade menor mais próxima da selecionada para ensaio for maior do que cinco (5), então uma outra célula de carga deve ser escolhida.

A escolha deve ser tal que ela tenha uma capacidade que seja maior do que cinco (5) vezes, mas inferior a dez (10) vezes, aquela capacidade.

Caso nenhuma capacidade satisfaça este critério, então a capacidade menor mais próxima que exceda dez (10) vezes aquela capacidade deve ser escolhida, quando for o caso.

7.4.6 Ensaio de umidade

Se mais de uma célula de carga de uma família for submetida a ensaio, somente uma célula de carga deve ser ensaiada no ensaio de umidade, quando for o caso.

Somente uma célula de carga deve ser ensaiada nos ensaios adicionais para células de carga equipadas com partes eletrônicas, quando for o caso, sendo esta a célula de carga com as características mais severas (por exemplo, o maior valor de nmáx ou o valor relativo de vmín mais baixo).

8. Procedimentos de Ensaio

Ver Anexo A.

9. Modelo dos Relatórios de Ensaio

Ver Anexo C.